- 一、安卓屏幕功能需求

## 1测试界面

### ①样品名称：例如 糖溶液

### ②样品编号：例如 2024102400001

### ③浓度、比旋度、国际糖度或者旋光度模式测试

（根据设置界面设置，测试界面只显示一种模式），下面是四种模式计算：

#### Ⅰ旋光度：

数据从下位机传来，该部分是上位机读取

示例：AA 55 00 0F 00 03 00 00 00 00 00 00 12 CC 33 旋光度0

示例：AA 55 00 0F 00 03 00 00 00 0F A9 00 CA CC 33 旋光度0.401

当点击测试时，电机就会转动，在转动过程中下位机会发送大量旋光度的数据。

通讯协议解析：AA 55是针头，CC 33 是针尾 ,第三四组代表要发送的是数据长度，，温度的数据是一直发的（大概10ms发送一次温度数据），旋光度的数据只有在旋光度变化的时候才发（旋光度变化时连续发旋光度数据）。当第五六组发的是0003表示发的是旋光度数据，旋光度的符号位是第八组，00表示旋光度是正的，01表示旋光度是负的；旋光度的数据第9、10、11组数表示旋光度的数据；第十二、十三组表示校验位（除针尾外的数组总和），测完一轮旋光度稳定后，单片机会发送最后一组数，其中最后一组数和其他数不同的点在于第七组由00改成01。

#### Ⅱ比旋度：

公式：

- -溶液的浓度（g/mL）；l--旋光管长度（dm）。如果是纯液体就把液体浓度改成旋光仪密度。

- [α]是比旋度测比旋度就是已知浓度和试管长度，通过读取测的旋光度，代入公式可以求比旋度。

#### Ⅲ浓度：

和测比旋度一样，已知比旋度和旋光管长度，用设备测出的旋光度带入公式即可得到浓度

#### Ⅳ国际糖度：也就是白利糖度（Degrees Brix，符号 °Bx）是是指在20摄氏度下，100克溶液中所含的可溶性固体物的质量百分比。

在20℃条件下，L为10dm，比旋度已知，测完旋光度测得浓度就是国际糖度。

### ④温度（温度显示分两种1是设置温度：是参数设置界面设定的温度2是实时温度，就是单片机输出的温度）

设置温度是在参数设置界面设置好的。

还有就是实时温度，是通过下位机发送的数据读取的数据，下位机开机后会一直持续的发送数据，大概100ms发送一次，该部分是上位机读取，发送数据如下

示例：AA 55 00 0C 02 02 02 BC 00 CE CC 33 显示70°

示例：AA 55 00 0C 02 02 01 20 00 31 CC 33 显示28.8°

通讯协议解析：AA 55是针头，CC 33 是针尾 ,第三四组代表要发送的是数据长度，温度的数据是一直发的（大概10ms发送一次温度数据），旋光度的数据只有在旋光度变化的时候才发（旋光度变化时连续发旋光度数据）。当第五、第六组为0202时表示发的是温度，旋光度的符号位是第八组，温度的数据第7、8组表示温度（转换成十进制再除以10就是现在的温度数）；第十二、十三组表示校验位（除针尾外的数组总和）

### ⑤测试按钮和清零按钮，该部分是上位机发送给下位机。

AA 55 00 0A 01 02 00 0D CC 33 这是测试指令

AA 55 00 0A 01 01 00 0C CC 33 清零指令

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33点开测试界面

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33开机指令

开机指令和点开测试界面的指令是一样的，应该都是准备测试。

通讯协议解析：一二组是数据针头，第三四组是00 0B或者 00 0A 表示数据长度，五六组0102表示测试命令，五六组01 01表示清零命令，五六七组是03 01 01表示准备命令，后面四组是校验位和针尾。

### ⑥测试数据

测试的数据需要通过一个明显的表格显示出来，显示测试时的温度和测的旋光度还有样品编号。

## 2参数设置界面

### ①试管长度：例如10cm

### ②温度设置:20℃（温度设置范围为10℃到70℃）

### ③测量准确度1、高精度测量2、快速测量

### ④自动测试设置：界面里需要有自动测试设置选项，是否自动测试若干次。

### ⑤测试类型：四个指标①旋光度②比旋度③浓度④国际糖度四个指标进行选择测试

### ⑥设置完的保存：

设置完成需要把设置的数据发给单片机，此处设置的温度和测量模式需要反馈给单片机，向单片机发送数据。

示例1：保存设置温度为50度，测试类型为快速测量向单片机发送数据（修改其他参数是在安卓屏内部修改，不影响向单片机发送的数）

AA 55 00 0E 02 01 01 F4 00 01 01 07 CC 33

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33

第一二组AA 55 是针头，第三四组是数据长度（0E就是14)，五六组是命令位（0201表示设置温度数据，03 01就是保存准备命令），七八组表示温度（转成10进制除以10就是实际温度值），第九组00表示快速测量，第九组01表示高精度测量，第十组是01，第十一组和第十二组表示校验位（把前面除针头的所有的数据位加起来等于校验位），CC 33是针尾。

示例2：不设置温度的保存指令

AA 55 00 0E 02 01 FF FF 00 01 02 10 CC 33

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33

AA 55 00 0B 03 01 01 00 10 CC 33

不设置温度时，第一二组AA 55 是针头，第三四组是数据长度（0E就是14)，五六组是命令位（0201表示设置温度数据，03 01就是保存准备命令），七八组表示温度（该设置不显示温度所以固定为FF FF），第九组00表示快速测量，第九组01表示高精度测量，第十组是01，第十一组和第十二组表示校验位（把前面除针头的所有的数据位加起来等于校验位），CC 33是针尾。

## 3其他界面

加入审计追踪、方法库、电子签名、预存测量方法、多功能检索、WIFI打印、可选配试管、中英文切换、导出文件验证高等级防护MD5，用户登录密码保护，修改日期时间追溯功能即可，可以参考竞品界面设置。

- 附竞品设备界面照片和视频